## Introduction
Outil de sélection des tests de dépistage du VIH
Introduction
L’outil de sélection des tests de dépistage du VIH est conçu pour aider les pays à sélectionner des tests sérologiques en fonction des caractéristiques de performance et d’utilisation, spécifiquement pour la réalisation d’études de vérification. Celles-ci visent à évaluer le taux de fausse réactivité commune entre les produits, de façon à choisir une combinaison de produits optimale pour l’algorithme de dépistage du VIH. Il convient de sélectionner les produits en fonction de la qualité, de la sécurité d’utilisation et de la performance (y compris des caractéristiques d’utilisation), en tenant compte des produits qui ont été approuvés par le processus de préqualification de l’OMS pour les produits de diagnostic in vitro (c’est-à-dire qui satisfont aux exigences correspondantes) ou par les membres fondateurs du GHTF (Global Harmonization Task Force). Les caractéristiques de performance incluses dans ce document proviennent des rapports publics de l'OMS-PQ et des caractéristiques opérationnelles des IFU des fabricants et des rapports publics de l'OMS-PQ. Il est recommandé de réaliser une étude de vérification pour passer en revue les algorithmes de dépistage du VIH établis à l’échelle nationale, par exemple les algorithmes recommandés par l’OMS à savoir l’algorithme à trois tests et/ou l’algorithme utilisant des doubles TDR VIH/syphilis dans les contextes de soins prénatals. Les pays ont la possibilité d’utiliser des algorithmes incluant uniquement des TDR ou des algorithmes combinant des EIA et des TDR, en fonction du contexte.
Contact
Département Programmes mondiaux de lutte contre le VIH, l’hépatite et les IST
Unité Dépistage, prévention et populations
Cheryl Johnson | johnsonc@who.int
Céline Lastrucci | lastruccic@who.int
Alaleh Abdapour | abadpoura@who.int
Incidents et produits médicaux de qualité inférieure et falsifiée
Département Réglementation et préqualification
Anita Sands | sandsa@who.int
Programme de préqualification des produits de diagnostic in vitro
Anne-Laure Page | pagea@who.int
Ressources
Rapports publics de l'OMS-PQ : https://extranet.who.int/prequal/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021. |  | CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence
Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence
Note on C7: Anne B: Pour la phrase, "Il est recommandé de réaliser une étude de vérification pour passer en revue les algorithmes de dépistage du VIH établis à l’échelle nationale, par exemple les algorithmes recommandés par l’OMS à savoir l’algorithme à trois tests et/ou l’algorithme utilisant des doubles TDR VIH/syphilis dans les contextes de soins prénatals" ne devrait on pas ajouter "et dans le contexte des populations clés" ?
.

## 1. Mise à jour des stratégies
| Mettez à jour votre stratégie de dépistage du VIH |  |  | OUI | NON
Devez-vous mettre à jour la stratégie à trois tests pour la population générale ?
Si oui, utiliserez-vous un algorithme fondé uniquement sur des TDR ?
Si non, utiliserez-vous un algorithme combiné EIA/TDR ?
Devez-vous mettre à jour votre algorithme de dépistage du VIH en contexte CPN pour les femmes enceintes ?
|  |  |  | TDR VIH | EIA VIH | TDR VIH/Syphilis
Marquez d'un X le type de produit à sélectionner pour l'étude de vérification
Passez à la présélection de tests fondée sur les caractéristiques de performance et d'utilisation
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021
Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence |  | CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Quand un test devient-il réactif après une infection ? Indice de sensibilité à la séroconversion
Tous les tests préqualifiés ont une sensibilité clinique* >99%, mais diffèrent en sensibilité analytique**.
L'indice de sensibilité à la séroconversion illustre le moment où le test va devenir réactif après une infection (en utilisant des panels de séroconversion). Notez que le panel de séroconversion peut différer d'un test à l'autre, ce qui peut rendre la comparaison des indices de séroconversion des tests difficile. C'est pourquoi ils ne sont pas inclus dans cet outil.

## TDR VIH
TDR VIH préqualifiés par l'OMS
|  |  | CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (RAPPORT PUBLIC OMS) |  |  |  | CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION (RAPPORT PUBLIC OMS)
N° | Nom du produit | Fabricant | Sensibilité clinique (%) | Spécificité clinique (%) | Variabilité inter-lecteurs (%) | Taux de résultats invalides (%) | Types d'échantillon (plasma, sérum, sang veineux, sang capillaire, Fluide oral) | Volume d'échantillon pour le sang capillaire (μl) | Nombre d'étapes du test à partir d'un échantillon de SC (1) | Temps de lecture en minutes (min-max) | Température de stockage (°C) | Durée de conservation à partir de la date de fabrication | Contrôle interne de la qualité pour l’ajout et le volume des échantillons humains ? | Contrôle externe de la qualité fourni (positif/négatif) ? | Existe-t-il un code de kit avec tous les consommables fournis pour le sang capillaire ? | Prix par test
1 | MERISCREEN HIV 1-2 WB | Meril Diagnostics Pvt. Ltd. | 99.4 | 99.9 | 0.1 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 20–30 | 2–30 | 18 | Non | Non | Oui | US$ 0,74
2 | STANDARD Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test | SD Biosensor, Inc. | 100 | 99.3 | 2.1 | 0.08 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 10–20 | 2–40 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0.72
3 | First Response HIV 1-2.O Card test (Version 2.0) | Premier Medical Corporation Private Limited | 100 | 100 | 3.1 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 15–25 | 4–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0,75
4 | ONE STEP Anti‐HIV (1&2) Test | InTec PRODUCTS, Inc. | 100 | 100 | 0 | 0 | P, S, SV, SC | 30 | 2 | 15–20 | 2–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0.55
5 | One Step HIV1/2 Whole Blood/Serum/Plasma Test | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd | 100 | 100 | 0 | 0 | P, S, SV, SC | 10 | 2 | 15–30 | 2–30 | 24 | Non | Non | Non | US$ 0.68
6 | Genie Fast HIV 1/2 | Bio-Rad | 100 | 98.5 | 0.7 | 0.1 | P, S, SV, SC | 80 | 2 | 10–30 | 2–30 | 18 | Non | Non | Oui | EUR 1.2
7 | Diagnostic kit for HIV (1+2) antibody (colloidal gold) V2 | Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd | 100 | 100 | 0.09 | 0 | P, S, SV, SC | 40 | 2 | 15–25 | 4–30 | 18 | Non | Non | Oui | US$ 0.70
8 | Determine HIV Early Detect | Abbott Diagnositcs Medical Co. Ltd. | 100 | 99.4 | 0.18 | 0 | P, S, SV, SC | 50 | 2 | 20–40 | 2–30 | 18 | Non | Non | Oui | US$ 0.9
9 | DPP HIV 1/2 Assay | Chembio Diagnostic Systems Inc. | 100 | 99.9 | 0.2 | 0 | P, S, SV, SC, SB | 10 | 4 | 15–25 ou 40 | 2–30 | 24 | Oui | Oui | Non | US$ 2.75
10 | OraQuick HIV 1/2 Rapid Antibody Test | OraSure Technologies, Inc. | 99.1 | 99.8 | 0 | 0.1 | P, S, SV, SC, SB | 10 | 2 | 20–40 | 2–30 | 30 | Oui | Oui | Non | US$ 3.0
11 | Rapid Test for Antibody to HIV (Colloidal Gold Device) | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. | 100 | 98.5 | 0.09 | 0.09 | P, S, SV, SC | 50 | 2 | 10–30 | 2–30 | 18 | Non | Non | Oui | US$ 0,53
12 | SURE CHECK HIV 1/2 Assay | Chembio Diagnostic Systems Inc. | 99.8 | 99.9 | 0 | 0 | P, S, SV, SC | 2.5 | 4 | 15–20 | 8–30 | 24 | Oui | Non | Oui | US$ 2.1
13 | ABON HIV 1/2/O Tri-Line HIV Rapid Test Device | ABON Biopharm (Hangzhou) Co. Ltd. | 100 | 99.7 | 3.9 | 0.9 | P, S, SV, SC | 50 | 2 | 10–20 | 2–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0.71
14 | INSTI HIV-1/HIV-2 Antibody Test | BioLytical Laboratories, Inc. | 100 | 99.7 | 0 | 0 | P, S, SV, SC | 50 | 6 | 1–5 | 2–30 | 15 | Oui | Oui | Oui | US$ 2,79
15 | Bioline HIV-1/2 3.0 | Abbott Diagnostics Korea Inc. | 100 | 99.7 | 1.9 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 10–20 | 1–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0.82
16 | Uni-Gold HIV | Trinity Biotech Manufacturing Ltd. | 99.8 | 99.9 | 0.09 | 0.09 | P, S, SV, SC | 60 | 2 | 10–12 | 2–27 | 20 | Non | Non | Oui | 0,80 USD
17 | HIV 1/2 STAT-PAK | Chembio Diagnostic Systems Inc. | 99.5 | 100 | 0.18 | 0 | P, S, SV, SC | 5 | 2 | 15–20 | 8–30 | 24 | Oui | Oui | Non | US$ 1.2
18 | Determine HIV-1/2 | Abbott Diagnositcs Medical Co. Ltd. | 100 | 98.9 | 1.4 | 0.3 | P, S, SV, SC | 50 | 2 | 15–60 | 2–30 | 18 | Non | Non | Oui | USD$ 0.90
19 | Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay | Bio-Rad | 100 | 97.3 | 4.2 | 0 | P, S, SV, SC | 15 | 3 | 20–30 | 2–30 | 24 | Oui | Oui | Non | EUR 18.15
20 | TrinScreen HIV | Trinity Biotech Manufacturing Ltd. | 100 | 100 | 0 | 0.3 | P, S, SV, SC | une goutte | 2 | 10–12 | 2–30 | 25 | Non | Non | Oui | USD$ 0.75
21 | Panbio HIV | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | 100 | 99.7 | 0.1 | 0 | P, S, SV, SC | une goutte | 2 | 15-20 | 2–30 | 24 | Oui | Non | Oui | US$ 1,2
22 | Ajouter des produits de qualité garantie, si nécessaire
23 | Ajouter des produits de qualité garantie, si nécessaire
24 | Ajouter des produits de qualité garantie, si nécessaire
(1) | Définition : chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion de la collecte de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture de la pochette), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (2 étapes).
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021. Certains droits réservés.
La présente publication est disponible sous la licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Note on C4: Rapports publics OMS https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr
Note on K4: Définition : chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion du prélèvement de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture du contenant), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (deux étapes).
Note on L13: 40 min avec les sécrétions buccales
Note on O4: La ligne de contrôle indique qu'un volume d'échantillon humain suffisant a été ajouté
Note on O13: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on O14: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on O16: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on O18: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on O21: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on O23: Mais aucun contrôle du volume d'échantillon ajouté
Note on P4: Le fabricant du test peut fournir des contrôles positif et négatif (facultatif)
Note on P13: Peut être acheté séparément
Note on P14: Peut être acheté séparément
Note on P18: Peut être acheté séparément
Note on P21: Peut être acheté séparément
Note on P23: Peut être acheté séparément
Note on Q4: Tampon d'alcool Lancette de sécurité Pipette de transfert
Note on Q5: Codes produit : HVWRPD-01 : 30 tests/kit HVWRPD-02 : 40 tests/kit
Note on Q6: Codes produit : 09HIV30D : 25 tests/kit 09HIV30DM : 25 tests/kit
Note on Q7: Codes produits : PI05FRC05 : 5 tests/kit PI05FRC10 : 10 tests/kit PI05FRC25 : 25 tests/kit PI05FRC30 : 30 tests/kit PI05FRC50 : 50 tests/kit PI05FRC60 : 60 tests/kit PI05FRC100 : 100 tests/kit
Note on Q8: Codes produit : ITPW02152‐TC40 : 40 tests/kit ITPW02152‐TC25 : 25 tests/kit ITPW02153‐TC40 : 40 tests/kit ITPW02153-TC40SA : 40 tests/kit
Note on Q9: Codes produit : W006-C4P2 : 25 tests/kit W006-C4P2-F : 40 tests/kit
Note on Q10: Codes produit : 72327 : 25 tests/kit 72347 : 50 tests/kit 72330 : 50 tests/kit
Note on Q11: Codes produit : R-401-50-C-2 : 50 tests/kit KH-R-02 : 50 tests/kit A-GOLD-01 : accessoires avec : 50 lancettes de sécurité 50 tampons d'alcool 50 pipettes de transfert jetables
Note on Q12: Codes produit : 7D2842 : 20 tests/kit 7D2843 : 100 tests/kit 7D2843SET : 100 tests/kit
Note on Q13: Codes produit : 65-9506-0 : 20 tests/kit
Note on Q14: Codes produit : 5x4-0010 : 100 tests/kit 5x4-0014 : 100 tests/kit 5X4-0062 : 100 tests/kit 5x-0012 : 500 tests/kit 5x-0015 : 500 tests/kit
Note on Q15: Codes produit : WJ-1810 : 10 tests/kit avec accessoires WJ-1810E : 10 tests/kit WJ-1850 : 10 tests/kit WJ-1850E : 10 tests/kit
Note on Q16: Codes produit : HIV201 (60-9527-0) : 25 tests/kit
Note on Q17: Codes produit : IHI-T402WA : 40 tests/kit IHI-T0402WG : 40 tests/kit IHI-T402WB : 40 tests/kit IHI-T402WC : 5 tests/kit
Note on Q18: Codes produit : 90-1013 : 24 tests/kit 90-1010 : 24 tests/kit avec matériel de support 90-1022 : 48 tests/kit 90-1021 : 48 tests/kit avec matériel de support
Note on Q19: Codes produit : 03FK10 : 30 tests/kit 03FK16 : 25 tests/kit 03FK17 : 25 tests/kit
Note on Q20: Codes produit : 1206502 : 20 tests/kit 1206502N : 20 tests/kit 1206502E : 20 tests/kit 1206502-C : 20 tests/kit 1206502E-C : 20 tests/kit 1206502N-100 : 100 tests/kit 1206502-100 : 100 tests/kit
Note on Q21: Codes produit : HIV101 : 20 tests/kit
Note on Q22: Codes produit : 7D2342 : 20 tests/kit 7D2343 : 100 tests/kit 7D2343SET : 100 tests/kit
Note on Q23: Codes produit : 72460 72329 contrôles
Note on R4: Tarification OMS via un accord à long terme NU
Note on R6: celine lastrucci: 09HIV30D, kit 25, 18$
Note on R8: ITPW02152‐TC40: 40 tests/kit 22 USD / Kit of 40
Note on R9: 27.20 USD kit of 40 W006-P0051: 40 tests/kit 18.25 USD kit of 25 W006-P0048: 25 tests/kit
Note on R10: celine lastrucci: code 72330, kit 50 Wo/acc: 60 euros
Note on R11: celine lastrucci: - KHB R 404 50 C 2, w:o acc, Kit 50 tests: 37 $ - KHB R 404 50 C 3 , w:o acc, Kit 50 tests: 35 $ - KHB KH R 02, w:o acc, Kit 50 tests: 24.5$ - KHB KH R 02, w:o acc, Kit 50 tests: 26.5$
Note on R12: 95 USD Kit of 100 7D2843: AFRICA and APAC LDC Countries only
Note on R14: 5x4-0010: $3.25 5x4-0012: $3.25 5X4-1000: $3.0 5X4-1001: $3.0
Note on R15: celine lastrucci: WJ-1850E; kit 50 w/acc: 26,5$
Note on R17: celine lastrucci: IHIT402WG, kit 40 w/acc: 28,4$
Note on R18: celine lastrucci: code 90-1022; kit 48 w/acc 133,92$
Note on R19: 24.00 USD kit of 30 03FK10 20.50 USD Kit of 25 03KF16 22.50 USD it of 25 03FK17

## TDR VIH-Syphilis
Doubles TDR VIH/syphilis préqualifiés par l'OMS
|  |  | CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (RAPPORT PUBLIC DE L'OMS) | [6 empty] | CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES (d'après les IFU des fabricants et le rapport public de l'OMS PQ)
N° | Nom du produit | Fabricant | Sensibilité clinique du VIH (%) | Spécificité clinique du VIH (%) | Sensibilité clinique de la syphilis (%) | Spécificité clinique de la Syphilis (%) | Variabilité inter-lecteurs - VIH (%) | Variabilité inter-lecteurs - Syphilis (%) | Taux de résultats invalides (%) | Types d'échantillon (plasma, sérum, sang veineux, sang capillaire, fluide oral) | Volume d'échantillon pour le sang capillaire (μl) | Nombre d'étapes du test à partir d'un échantillon de SC (1) | Temps de lecture en minutes (min-max) | Température de stockage (°C) | Durée de conservation à partir de la date de fabrication | Contrôle interne de la qualité pour l’ajout et le volume des échantillons humains ? | Contrôle externe de la qualité fourni (positif/négatif) ? | Existe-t-il un code de kit avec tous les consommables fournis pour le sang capillaire ? | Prix par test
1 | First Response HIV1+2/Syphilis Combo Card Test | Premier Medical Corporation | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 15–25 | 4–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0,95
2 | STANDARD Q HIV/Syphilis Combo Test | SD Biosensor Inc | 100 | 99.5 | 95.5 | 99.5 | 3.25 | 1 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 15–20 | 2–40 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0,9
3 | Bioline HIV/Syphilis Duo | Abbott Diagnostics Korea | 100 | 99.5 | 87 | 99.5 | 0 | 4 | 0 | P, S, SV, SC | 20 | 2 | 15–20 | 1–30 | 24 | Non | Non | Oui | US$ 0,9
4 | Add more quality-assured products if necessary
5 | Add more quality-assured products if necessary
6 | Add more quality-assured products if necessary
(1) | Définition : chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion de la collecte de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture de la pochette), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (2 étapes).
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021. Certains droits réservés.
La présente publication est disponible sous la licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Note on C4: Rapports publics OMS https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr
Note on N4: Définition: Chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion de la collecte de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture de la pochette), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (2 étapes).
Note on R4: La ligne de contrôle indique qu'un volume d'échantillon humain suffisant a été ajouté
Note on S4: Le fabricant du test peut fournir des contrôles positif et négatif (facultatif)
Note on T4: Tampon d'alcool Lancette de sécurité Pipette de transfert
Note on T5: Codes produit : I20FRC25 : 25 tests/kit I20FRC30 : 30 tests/kit I20FRC50 : 50 tests/kit I20FRC60 : 60 tests/kit I20FRC100 : 100 tests/kit
Note on T6: Codes produit : 09HIV20D : 25 tests/kit
Note on T7: Codes produit : 06FK30 : 25 tests/kit 06FK35 : 25 tests/kit + consommables
Note on U4: Tarification OMS via un accord à long terme NU

## Autotest VIH
TDR VIH autotest préqualifiés par l'OMS
|  |  | CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (RAPPORT PUBLIC DE L'OMS) |  |  |  | CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES (d'après les IFU des fabricants et le rapport public de l'OMS PQ)
N° | Nom du produit | Fabricant | Sensibilité clinique du VIH (%) | Spécificité clinique du VIH (%) | Variabilité inter-lecteurs (%) | Taux de résultats invalides (%) | Types d'échantillon (sang capillaire, Fluide Oral) | Volume d'échantillon pour le sang capillaire (μl) | Nombre d'étapes du test avec un échantillon de SC ou de FO (1) | Nombre d'étapes de la préparation à la lecture du résultat (2) | Temps de lecture en minutes (min-max) | Température de stockage (°C) | Durée de conservation à partir de la date de fabrication | Contrôle interne de la qualité pour l’ajout et le volume des échantillons humains ? | Prix par test
1 | CheckNOW HIV SELF TEST | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH (former Alere Technologies GmbH | 99.5 | 98.5 | 0 | 0 | SC | 1 goutte | 3 | 12 | 15 | 2-30° | 24 | Non | US$ 1,5
2 | INSTI HIV Self Test | bioLytical Laboratories | 100 | 99.7 | 0 | 0 | SC | 50 | 7 | 14 | 1–5 | 2-30° | 15 | Oui | US$ 3.29
3 | Mylan HIV Self Test | Atomo Diagnostics Ltd | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | SC | 10 | 3 | 11 | 15 | 2-30° | 18 | Non | US$ 1.99
4 | OraQuick HIV Self-Test | OraSure Technologies, Inc. | 99.1 | 99.8 | 0 | 0.1 | FO | 10 | 2 | 7 | 20–40 | 2-30° | 30 | Oui | US$ 2.0
5 | SURE CHECK HIV Self-Test | Chembio Diagnostic Systems Inc. | 99.8 | 99.9 | 0 | 0 | SC | 2.5 | 4 | 16 | 15–20 | 8–30 | 24 | Oui | US$ 2.1
6 | Wondfo HIV Self-Test | Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd | 100 | 100 | 0 | 0 | SC | 10 | 2 | 11 | 15–30 | 2–30 | 24 | Non | US$ 1.0
7 | Add more quality-assured products if necessary
8 | Add more quality-assured products if necessary
9 | Add more quality-assured products if necessary
(1) | Définition : chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion de la collecte de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture de la pochette), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (2 étapes).
(2) | Définition : chaque action requise pour obtenir un résultat, de la préparation au test, à la collecte de l'échantillon, à la procédure de test et à la lecture du résultat.
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021. Certains droits réservés.
La présente publication est disponible sous la licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence
Note on C4: Rapports publics de l'OMS https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr
Note on K4: Définition: Chaque action requise pour obtenir un résultat (à l'exclusion de la collecte de l'échantillon, de la préparation du dispositif – ouverture de la pochette et lecture du résultat), par exemple pour les TDR : ajouter l'échantillon, ajouter le tampon (2 étapes).
Note on L4: Nombre total d'étapes : préparation au test, collecte de l'échantillon, procédure de test, temps d'attente et lecture du résultat.
Note on P4: La ligne de contrôle indique qu'un échantillon humain a été ajouté et que l'utilisateur a ajouté un volume suffisant d'échantillon.
Note on Q4: Tarification de l'OMS via l'Accord à Long Terme (LTA) des Nations Unies.

## EIA-ELISA
Produits d'immuno-essai enzymatique (EIA) VIH préqualifiés par l'OMS
|  |  | CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (RAPPORT PUBLIC DE L'OMS) |  |  |  |  | CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION (RAPPORTS PUBLICS DE l'OMS)
N° | Nom du produit | Fabricant | Génération | Sensibilité clinique (%) | Spécificité clinique (%) | Taux de résultats invalides (%) | Taux de résultats indéterminés (%) | Type d'échantillon | Volume d'échantillon (μl) | Température de stockage (°C) | Durée de conservation à partir de la date de fabrication | Contrôle de la qualité (positif ou négatif) | Prix par kit de 96 tests
1 | AiD anti-HIV 1+2 ELISA | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enteprise | 3e | 100 | 99.54 | 0 | 0 | Plasma, Serum | 100 | 2–8 | 15 | Yes | 40
2 | DS-EIA-HIV-AGAB-SCREEN | RPC Diagnostic Systems | 4e | 100 | 98.8 | 0 | 0 | Plasma, Serum | 70 | 2–8 | 24 | Yes | 42
3 | Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab | Bio-Rad | 4e | 100 | 99.24 | 0 | 0.18 | Plasma, Serum | 75 | 2–8 | 18 | Yes | 72
4 | Murex HIV Ag/Ab Combination | DiaSorin S.p.A UK Branch | 4e | 100 | 99.7 | 0 | 0 | Plasma, Serum | 100 | 2–8 | 12 | Yes | 80
5 | Add more quality-assured products if necessary
6 | Add more quality-assured products if necessary
7 | Add more quality-assured products if necessary
8 | Add more quality-assured products if necessary
9 | Add more quality-assured products if necessary
WHO/UCN/HHS/21.03
© Organisation mondiale de la Santé 2021. Certains droits réservés.
La présente publication est disponible sous la licence
CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence
Note on C4: Rapports publics OMS https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr
Note on O4: Tarification OMS via un accord à long terme NU
Note on O5: 200 USD / Kit de 480 tests
Note on O6: 72 EUR / Kit de 192 tests 147 EUR / Kit de 480 tests
Note on O7: 198,56 EUR / Kit de 480 tests
Note on O8: 330 EUR / Kit de 480 tests